"МиниГЕМ 523/540"
Портативный гемоглобинометр с автокалибровкой "

Назначение:
МиниГЕМ - это портативный и, в то же время, высокоточный микропроцессорный прибор с функцией автокалибровки. При его эксплуатации не нужны никакие регулировки и калибровки, нет необходимости использовать калибровочные растворы, не требуется никакое техническое обслуживание.
Гемоглобинометр МиниГЕМ 523 представляет собой специализированный фотометр, предназначенный для определения концентрации гемоглобина крови в г/л модифицированным методом Дервиза-Воробьева. Измерение оптической плотности производится в узком спектральном диапазоне с последующим автоматическим пересчетом в результат анализа по заданному алгоритму, и отображением полученного значения на табло-индикаторе.
Измерение оптической плотности проводится на длине волны 523 нм с использованием стандартной 10 мм фотометрической кюветы, в которую переносится из пробирки приготовленный раствор крови.
Гемоглобинометр МиниГЕМ 540 представляет собой специализированный фотометр, предназначенный для определения концентрации гемоглобина крови в г/л унифицированным гемиглобинцианидным методом. Измерение оптической плотности производится в узком спектральном диапазоне с последующим автоматическим пересчетом в результат анализа по заданному алгоритму, и отображением полученного значения на табло-индикаторе.
Измерение оптической плотности проводится на длине волны 540 нм с использованием стандартной 10 мм фотометрической кюветы, в которую переносится из пробирки приготовленный раствор крови.

Технические характеристики МиниГЕМ 523:
- Диапазон измеряемой прибором оптической плотности составляет от 0 до 1,2 Б, что соответствует концентрации общего гемоглобина крови от 0 до 240 г/л. 
- Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина, полученная при сравнительных медицинских испытаниях, не превышает 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций.
- Измеряемая оптическая плотность - D и соответствующее ей показание прибора - С связаны линейной зависимостью:С = К x D, где К - коэффициент пропорциональности, величина которого зависит от спектральных характеристик исследуемого вещества. 
- Число разрядов десятичного кода на цифровом табло-индикаторе равно трем.
- Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерениях оптической плотности стеклянных мер из набора НОСМОП-6-2 составляют:
+0,02 Б - в диапазоне от 0 до 0,4 Б; +5% - в диапазоне от 0,4 до 1,2 Б.
- Предел допускаемого среднеквадратического отклонения (СКО) случайной составляющей погрешности измерений равен 0,01 Б.
- Время установления показаний от момента запуска измерительного цикла, сопровождаемого звуковым сигналом, до момента появления результата на табло-индикаторе не превышает 2 с.
- Объем пробы для фотометрирования - не менее 1 мл и не более 4 мл.
- Длина оптического пути кюветы - 10+0,1 мм.
- Питание прибора может осуществляться одним из следующих способов: от сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц через вторичный источник питания, с автоматическим отключением внутренних элементов питания; от 3-х внутренних стандартных сухих элементов питания типа AА. Прибор содержит экономичную электронную схему, поэтому время работы в автономном режиме составляет от одного года до 4 лет лет (в течение всего срока годности батарей) без замены элементов питания.
- Количество циклов измерения при питании от одного комплекта элементов питания - не менее 1000000.
- Габаритные размеры прибора составляют 178х127х43 мм.
- Средняя наработка на отказ - не менее 100000 циклов измерений.
- Средний срок службы прибора - не менее 4 лет при средней интенсивности эксплуатации 4 часа в сутки.

Технические характеристики МиниГЕМ 540:
- Диапазон измеряемой прибором оптической плотности составляет от 0 до 0,9 Б, что соответствует концентрации общего гемоглобина крови от 0 до 360 г/л. 
- Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина, полученная при сравнительных медицинских испытаниях, не превышает 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций.
- Измеряемая оптическая плотность - D и соответствующее ей показание прибора - С связаны линейной зависимостью:С = К x D,где К - коэффициент пропорциональности, величина которого зависит от спектральных характеристик исследуемого вещества. 
- Число разрядов десятичного кода на цифровом табло-индикаторе равно трем.
- Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерениях оптической плотности стеклянных мер из набора НОСМОП-6-1 составляют:
+0,01 Б - в диапазоне от 0 до 0,2 Б;+5%- в диапазоне от 0,2 до 0,9 Б.
- Предел допускаемого среднего квадратического отклонения (СКО) случайной составляющей погрешности измерений равен 0,01 Б.
- Время установления показаний от момента запуска измерительного цикла, сопровождаемого звуковым сигналом, до момента появления результата на табло-индикаторе не превышает 2 с.
- Объем пробы для фотометрирования - не менее 1 мл и не более 4 мл.
- Длина оптического пути кюветы - 10+0,1 мм.
- Питание прибора может осуществляться одним из следующих способов: от сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц через вторичный источник питания, с автоматическим отключением внутренних элементов питания; от 3-х внутренних стандартных сухих элементов питания типа AА. Прибор содержит экономичную электронную схему, поэтому время работы в автономном режиме составляет от одного года до 4 лет лет (в течение всего срока годности батарей) без замены элементов питания.
- Количество циклов измерения при питании от одного комплекта элементов питания - не менее 1000000.
- Габаритные размеры прибора составляют 178х127х43 мм.
- Средняя наработка на отказ - не менее 100000 циклов измерений.
- Средний срок службы прибора - не менее 4 лет при средней интенсивности эксплуатации 4 часа в сутки.