"АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ "РЕФТОН-01- ФЛС"

Назначение:
Аппарат предназначен для воздействия на организм человека с лечебными и профилактическими целями диадинамическими токами, синусоидально-модулированными токами и постоянным (гальваническим), а так же лазерным и магнито-лазерным излучениями. Позволяет эффективно осуществлять лечебные и реабилитационные мероприятия при терапии различных патологических состояний, лекарственный электрофорез, электростимуляцию и т.д. Аппарат предназначен для применения в лечебных и профилактических учреждениях широкого профиля, а также для лечения пациентов в стационарных и амбулаторных условиях.

Краткое описание возможностей аппарата:
Гальванический ток (ГТ).
Диадинамические токи (ДДТ):
- ОН (однополупериодный непрерывный) - импульсы тока синусоидальной формы с экспоненциальным срезом частотой 50 Гц. 
- ДН (двухполупериодный непрерывный) - импульсы тока синусоидальной формы с экспоненциальным срезом ,100 Гц. 
- ОР (однополупериодный ритмический) - серии импульсов тока вида ОН.
- КП (короткий период) - чередование серии импульсов тока вида ОН с сериями импульсов тока вида ДН. 
- ДП (длинный период) - чередование серий импульсов тока вида ОН и дополняющих его до тока вида ДН серий импульсов, огибающая которых нарастает от нуля до амплитуды тока ОН, выдерживает это значение, а затем спадает до нуля.
- ОВ (однополупериодный волновой) - серии импульсов тока вида ОН, огибающая которых нарастает от нуля до максимального значения, выдерживает это значение, а затем спадает до нуля..
- ДВ (двухполупериодный волновой) - серии импульсов тока вида ДН, огибающая которых нарастает от нуля до максимального значения, выдерживает это значение, а затем спадает до нуля. Наибольшее значение постоянной составляющей выходного тока вида ДН.

Синусоидально-модулированные токи (СМТ):
- СМТ 1 - Первый род работы (постоянная модуляция) - непрерывное воздействие током несущей частоты с возможностью выбора различных коэффициентов модуляции и модулирующей частоты.
- СМТ 2 - Второй род работы (посылка - пауза) - прерывистое воздействие сериями дулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с паузой. 
- СМТ 3 - Третий род работы (посылка - немодулированные) - непрерывное воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты. 
- СМТ 4 - Четвертый род работы (перемежающиеся частоты) - непрерывное воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц.
- СМТ 5 - Пятый род работы (перемежающиеся частоты - пауза) - прерывистое воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц и паузой.

Частота несущих синусоидальных колебаний устанавливается дискретно, fн= 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10кГц. При частоте: 

lfн =2;3;4 кГц - сигнал "жесткий", необходимый для электростимуляции при хронических и дегенеративных процессах; 
lfн =5 кГц - единственная несущая частота, реализованная в аппаратах серии "Амплипульс"; 
lfн=6;7;8;9;10кГц - "мягкий" сигнал - более комфортная стимуляция для обезболивания, лечение острых и воспалительных процессов.

Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы устанавливается дискретно и принимает значения: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100, 150 Гц.
Коэффициент модуляции (глубина модуляции) устанавливается дискретно и принимает значение: 0%, 25%, 50%, 75%, 100% и 125% (режим перемодуляции).
Длительность серий и пауз (чередование видов тока) устанавливается дискретно в соотношениях "1:1,5"; "2:3"; "4:6" сек во втором, третьем и четвертом родах работы.
Для пятого рода работы соотношения двух модулированных серий устанавливаются аналогично, а длительность суммы двух серий и длительность паузы составляют 2,5; 5 и 10 сек.

Лазерное и магнитолазерное воздействие.
Предназначено для проведения магнито-лазерной терапии при различных заболеваниях. Длина волны лазерного излучения 650 нм (красный диапазон спектра), режим излучения - непрерывный. Лазеропунктурное и магнитолазерное воздействие на точки акупунктуры и пораженные зоны монохроматическим когерентным излучением (до 25 мВт) отдельно или в сочетании с постоянным магнитным полем (35+5 мТл). При этом следует отметить эффективность, быстроту, безболезненность и асептичность процедур. Лазерное излучение в сочетании с магнитным полем дает возможность проводить надвенное облучение крови, получить обезболивающий, противовоспалительный, противоотечный, дезинтоксикационный и общеукрепляющий эффекты, улучшает микроциркуляцию не только в облучаемых, но и в окружающих тканях, ускоряет процесс регенерации поврежденных участков тела, стимулирует общие и местные факторы иммунозащиты.

Технические характеристики
1.Аппарат обеспечивает все режимы работы, заложенные в конкретную прикладную потребительскую программу.
2.Описание меню пользователя и всех параметров воздействий поставляется отдельно с каждым аппаратом.
3.Погрешность установки частоты + 10%
4.максимальный "ток пациента" при Rн=300 Ом: 100* мА+ 10 %
5.частота несущих синусоидальных колебаний 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 кГц+ 15%;
6.максимальное напряжение на выходе "лазер" 5 В.
7.Аппарат обеспечивает регулировку тока пациента от 0,0 мА до максимального значения.
8.Аппарат обеспечивает инверсию униполярных сигналов.
9.Отображение режимов работы, параметров воздействующих сигналов и тока осуществляется на ЖК дисплее.
10.Электропитание аппарата от источника переменного напряжения 220 В + 10% частотой 50 Гц.
11.Потребляемая мощность не более 100 ВА.
12.Непрерывное время работы 8 часов.
13.Габаритные размеры не более 300х270х130 мм + 10% (без учета дополнительных ножек). Масса не более 2,3 кг.
14.Аппарат обеспечивает плавное автоматическое выключение "тока пациента" по истечении времени процедуры. 
По электробезопасности аппарат соответствует II классу защиты и не требует защитного заземления.

- Аппарат "Рефтон-01" ФЛС сочетает в себе функции российских аппаратов "амплипульс", "поток", "стимул", "тонус", магнито-лазерных и др. Удобен для врачей тем, что при умеренной цене, небольших массе и габаритах предоставляет уникально широкий выбор процедур, идеально подходит для проведения терапии непосредственно у постели больного, в санатории, медсанчасти или на дому. 
- Все сигналы, реализованные в аппарате, являются функцией программного обеспечения, что позволяет легко расширить его функциональные возможности за счет изменения характеристик, комбинаций и чередований сигналов.
- В аппарате реализована автоматическая защита в цепи пациента по току.